Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на Апарат за автоматично инжектиране на контрастна материя и физиологичен разтвор за компютърна томография

| Допълнително окомплектоване на компютърен томограф с апарат за автоматично инжектиране на контрастна материя и физиологичен разтвор. Технически и функционални изисквания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование и изисквания |  | Минимални изисквания |  |
| - Инжекторна Глава |  |  |
| 1.1 Напрежение: | 100-240 VAC, с вътрешно импулсно захранване, което автоматично следи приложеното напрежение ≤ 150 VA |  |
| 1.2 Мощност: | ≤ 150 W |  |
| 1.3 Честота: | 50- 60 Hz |  |
| - Съвкупна системна точност и обхват |  |  |
| 2.1 Обем на инжекция: | 1 до 200 мл в указани от потребителя стъпки 1 мл (+-2 от програмирания обем +1мл) |  |
| 2.2 Скорост на потока: | 0,1 до 10 ml/s в определени от потребителя стъпки от 0,1 ml/s (+/-5% от програмираната скорост + 0,1 ml/s при условия на стабилен контрол нa скоростта на потока за най-малко 3 секунди). +5% от програмираната скорост +0,1ml/s максимален моментен дебит |  |
| 2.3 Налягане | ± 10% от програмираната граница на налягането + 10 psi (68,95 kPa, 0,689 bar), при условия на стабилен контрол за ограничаване на налягането) 40 до 325 psi в зададени от потребителя стъпки от 1 psi 276 до 2241 kPa в зададени от потребителя стъпки от 1 kPa 2,8 до 22,4 бара в зададени от потребителя стъпки от 0,1 бара |  |
| - Дистанционно управление |  |  |
| 3.1 Напрежение: | 100-240 VAC, 150 VA, с вътрешно импулсно захранване, което автоматично следи приложеното напрежение |  |
| 3.2 Мощност: | ≤ 61 W максимум |  |
| # Сет за приложение на контрастна материя, съвместим с оферираната инжекционна система |  |  |
| # Сет, съдържащ: # 4.1. 200ml спринцовка за инжекторна система – 2 бр. # 4.2. Трипътник, Y образен без удължител с две клапи – 1 бр. |  | 200 сета |

Срок за доставка на апарата – не повече от 15 (петнадесет) работни дни от сключване на договор.

Апаратът се доставя със 100 сета за приложение на контрастна материя, включващи консуматива по т. 4.1. и 4.2. от таблицата.

Допълнителна доставка на още 100 сета може да бъде заявена в гаранционния срок на апарата за автоматично инжектиране на контрастна материя. Срокът за доставка на допълнителните 100 броя сетове – следва да е не повече от 30 (тридесет) календарни дни след получаване на заявката.

Срок за монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на служители на Възложителя – не повече от 5 (пет) работни дни, считано от датата на доставка.

Гаранционен срок – не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.

В техническата спецификация и документацията при споменаване на конкретен модел, източник или специфичен процес, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, да се счита "или еквивалентно/и".